Техническое задание

Арт. 10345-1

Наименование объекта закупки

Лестничный подъёмник T09 Roby PPP

Цель закупки

Для обеспечения автономного, безопасного и комфортного перемещения кресла коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи помещения.                                                 Рекомендован к применению гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Лестничный подъемник представляет собой переносное мобильное устройство, обладающее крепежным соединительным механизмом для подсоединения к своему корпусу инвалидных кресел, встроенным в корпус устройства электрическим приводом, а также специальную двигательную базу на гусеничном ходу, благодаря которой устройство преодолевает ступеньки, осуществляя движение за счет зацепления выступов двух резиновых гусеничных лент устройства и соосного движения гусеничных лент по ступеням. В комплект входят специальные пандусы, позволяющие перемещать людей во всех типах инвалидных кресел, включая электрические, с низко расположенными аккумуляторами. Обладает комплексом систем безопасного использования. Лестничный гусеничный мобильный подъемник T09 Roby PPP можно использовать в домашних условиях и в общественных местах. |
| --- | --- |
| Требования к комплексу систем безопасного использования | Ремень безопасности - наличие Съемный ключ безопасности – наличие Расположение гнезда съемного ключа безопасности – на штурвале Количество съемных ключей безопасности в комплекте – не менее 2 Кнопка экстренной остановки – наличие Расположение кнопки экстренной остановки – на штурвале Цвет кнопки экстренной остановки - красный Педаль безопасности блокировки штурвала с защитной крышкой – наличие Цвет педали безопасности – красный Цвет защитной крышки педали безопасности - красный Возможность активации основного блока без штурвала, в тестовом режиме - наличие Автоматически включающийся тормоз – наличие Специальный ключ ручного привода основного блока - наличие Скорость передвижения вверх и вниз по лестницам – не менее 3 м/мин и не более 5 м/мин. Прокладка проводов между штурвалом и основным блоком – скрытая (не выходящая наружу) Расположение плавких предохранителей – скрытое, в недоступном без специального инструмента месте. |
| Требования к техническим характеристикам | Максимальная нагрузка – не менее 130 кг. Вместимость: не более 1 человек в инвалидном кресле Привод – электрический Кнопки управления движением на ручках штурвала – наличие Количество кнопок управления – не менее двух Способ передвижения устройства по лестницам – за счет движения гусеничных лент, опирающихся одновременно на две или три ступени Наличие гусеничных лент на двигательных элементах устройства – да Материал гусеничных лент – резина Количество гусеничных лент – не менее двух Наличие специальных зацепов на гусеничных лентах, формируемых за счет профиля гусеничных лент – да Запас хода – не менее 23 этажей при весе 130 кг. Максимальный угол наклона лестницы – не менее 35 градусов. Механизм для изменения угла наклона – наличие; Минимальная глубина этажной площадки – не более 1100 мм. Минимальная ширина лестницы – не более 820 мм. Высота ступени - от 100 до 180 мм. Радиус закругления ступенек не более 0-20 мм. Габаритные размеры в сборе (ВxШxГ), мм - не более 975 х 715 х 1400 Двигатель постоянного тока бесщеточный - не менее 24 В, 400 Вт Тип зарядного устройства – встроенное в подъемник, несъемное. Напряжение питания зарядного устройства – 220 В переменного тока, 50 Гц. Количество аккумуляторных батарей - не менее 2 шт. но не более 4 шт. Номинальное напряжение батареи – не менее 12В Номинальная емкость батареи – не менее 12 А/ч, Зарядка не более 8 часов при полностью разряженной батарее. Вес основного блока со встроенным зарядным устройством – не более 37 кг. Вес устройства в сборе – не более 52 кг. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лестничный подъёмник T09 Roby PPP -1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---