Техническое задание

Арт. 51981

Наименование объекта закупки

Рециркулятор воздуха настольный - "Антивирус", сталь, белый

Цель закупки

Для обеззараживания воздуха в помещении, площадью до 50 м2.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой двухламповый очиститель воздуха, закрытого типа. Благодаря двум ультрафиолетовым лампам, мощностью 15 Вт, рециркулятор способен обеззаразить помещение площадью до 50 м2. Производительность такого устройства 50 м3 /ч. Рециркулятор абсолютно безопасен, так как колбы ламп имеют специальное покрытие, которое задерживая излучение 200 нм, препятствует образованию озона в воздушной среде и в тоже время увеличивает срок службы ламп до 9000 часов. Использование устройства возможно в присутствии людей и животных. Встроенный в рециркулятор вентилятор обеспечивают циркуляцию воздуха, с минимальной выработкой шума. Дополнительно рециркулятор оборудован реле времени, что позволяет настроить его работу в определенные дни недели и времени суток. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу изделия | Функционально устройство должно обеспечивать: - обеззараживание воздуха в помещениях площадью до 50 м2; - возможность программирования времени работы в определённые дни недели и времени суток, что в значительной мере позволит сэкономить на электрозатратах, замене электроламп и обеспечит безопасность в помещении; - бесшумную работу. |
| Требования к маркам используемых материалов | В виду установки устройства на объектах с высокой и средней проходимостью, изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из стали Ст08пс и окрашено порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250М, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью соответствия изделия общей стилистики помещения рециркулятор выполнен в белом цвете. |
| Требование к конструктивному исполнению | В целях обеспечения устойчивости к внешним воздействиям, а также стойкости к коррозии, изделие должно быть выполнено в металлическом корпусе, выполненного промышленным способом из конструкционной стали, марки не ниже Ст08 с последующей порошково-полимерной покраской белого цвета, с толщиной наносимого слоя не менее 250мкм. В целях обеспечения циркуляции воздуха как внутри корпуса, так и снаружи, устройство должно быть оборудовано вентилятором в количестве не менее 1шт. Для очистки воздуха, изделие должно быть оборудовано УФ бактерицидными лампами, мощностью не менее 15W, с длиной волны 253,7 нм, в количестве не мене 2шт и фильтром предварительной очистки в количестве не менее 1шт. Для обслуживания внутренней части устройства, корпус должен иметь разборную конструкцию и соединяться при помощи винтов. Для обеспечения циркуляции обеззараженного воздуха за пределы корпуса устройства, в верхней и нижней части изделия должны быть выполненные промышленным способом технологические отверстия в виде шестиугольников, вертикальных щелей и полукруга. Для обеспечения возможности установки времени и длительности срабатывания устройства, в корпус должно быть вмонтировано временное реле, с возможностью выставить число, время и продолжительность срабатывания устройства с соответствующими кнопками: - Кнопка P: Просмотр программы и настроек; - Кнопка Manual: Выбор работы реле ON- включено принудительно, Auto- автоматическая работа согласно программы, OFF - принудительно отключено; - Кнопка с пиктограммой часов: Вызов опции настройки текущего времени; - Кнопка D+: Установка дня недели; - Кнопка H+: Установка часов; - Кнопка M+: Установка минут; - Кнопка Reset: Сброс всех настроек; Для установки реле в корпус устройства, в лицевой панели устройства промышленным способом должно быть выполнено круглое технологическое отверстие, диаметром не менее 60мм. Для питания от сети в 220V, задняя панель устройства должна иметь разъём типа AC-016 в количестве не менее 1шт, а также провод со штепсельной вилкой, длиной не менее 1,5м. Для включения и выключения рециркулятора на задней панели устройства должна быть установлена кнопка-тумблер «0/I» со световой индикацией. |
| Технические характеристики реле времени | - Напряжение 220\240 В - Ток нагрузки до 16 А - Мощность нагрузки до 3520 Вт - Точность хода часов 2 секунды в день - Количество программ включения\ выключения 17 - Собственное потребление 4.5 Вт максимум - Встроенный дисплей LCD - Минимальный интервал срабатывания программы 1 минута - Заявлена работа от встроенного аккумулятора в резервном режиме до 3 лет - Температура эксплуатации -10...+40 градусов |
| Технические характеристики вентилятора | - Рабочее напряжение: 12 В; - Рабочий ток: 0.28 А; - Тип подшипника: качения; - Рама: 80 х 80 мм; - Толщина: 25 мм; - Частота вращения, об/мин.: 3500; - Производительность, куб. м/мин,: 1.21; - Наработка: 50000 час; - Уровень шума: <35 дБ. |
| Требования к габаритным размерам | Ввиду возможной установки изделия в местах с ограниченным пространством, изделие должно быть выполнено в геометрических размерах, не превышающих ВхШхГ: 680х150х150мм |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP20. |
| Требование к потребляемой мощности | Потребляемая мощность устройства должна быть не более 180 Вт |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Рециркулятор воздуха настольный - "Антивирус", сталь, белый – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---------