Техническое задание

Арт. 50426-1

Наименование объекта закупки

Рециркулятор воздуха «Дезинфектор-400»

Цель закупки

Обеззараживание воздуха в помещениях I-V категории

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Рециркулятор представляет собой разборную корпусную конструкцию, состоящую из: корпуса, внутреннего каркаса, лицевой и задней панелей. Для размещения устройства в настенном или напольном исполнении рециркулятор оборудован: кронштейнами, регулировочными ножками, мобильной платформой и колесными опорами. Благодаря четырем ультрафиолетовым лампам, мощностью 15 Вт, рециркулятор способен обеззаразить помещение площадью до 200 м2. Производительность такого устройства 400 м3 /ч. Рециркулятор абсолютно безопасен, так как колбы ламп имеют специальное покрытие, которое задерживая излучение 200 нм, препятствует образованию озона в воздушной среде и в тоже время увеличивает срок службы ламп до 9000 часов. Использование устройства возможно в присутствии людей и животных. Встроенные в рециркулятор вентиляторы обеспечивают циркуляцию воздуха, с минимальной выработкой шума. Дополнительно рециркулятор оборудован реле времени, что позволяет настроить его работу в определенные дни недели и времени суток, а также дает возможность переводить устройство в режим работы ИК датчика, рециркулятор будет активироваться автоматически при нахождении человека в зоне действия датчика и отключаться через запрограммированный промежуток времени. Так же доступно ручное управление посредством дистанционного пульта. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу изделия | Функционально устройство должно обеспечивать: - обеззараживание воздуха в помещениях площадью до 200 м2; - возможность программирования времени работы в определённые дни недели и времени суток, что в значительной мере позволит сэкономить на электрозатратах, замене электроламп и обеспечит безопасность в помещении. - автоматическую активацию и отключение при переключении в режим ИК датчика для того, чтобы рециркулятор работал при нахождении человека в помещении и отключался через запрограммированные промежутки времени. - возможность дистанционного управления, для настройки и управления устройством на расстоянии. - бесшумную работу. |
| Требования к маркам используемых материалов | В виду установки устройства на объектах с высокой и средней проходимостью, изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из стали Ст08пс и окрашено порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия изделия общей стилистики помещения рециркулятор выполнен в черно-белом цвете. |
| Требование к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из рециркулятора, мобильной платформы, кронштейнов для подвеса, ножек регулируемых и опор колесных. Рециркулятор представляет собой разборную корпусную конструкцию, состоящую из: корпуса, внутреннего каркаса, лицевой и задней панелей. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус, лицевая и задняя панели изделия должны быть выполнены из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2мм. Для обеспечения прочности изделия внутренний каркас должен быть выполнен из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм. В целях обеспечения рециркуляции воздуха: в верхней и нижней части корпуса должны быть выполненные промышленным технологические отверстия в виде полос, а внутри корпуса, должно быть размещено не менее 3-х вентиляторов. С целью обеспечения заявленного функционала, а именно обеззараживание воздуха, изделие должно быть оборудовано УФ бактерицидными лампами, мощностью не менее 15 Вт, с длиной волны 253 нм, в количестве не менее 6шт. Для очистки воздуха от мелких частиц и пыли, устройство должно обладать съемным фильтром предварительной очистки в количестве не менее 1шт. Для защиты от УФ излучения рециркулятор должен быть оснащен несъемным фильтром в количестве не менее 1шт. Для обеспечения надежной и прочной установки мобильная платформа, должна быть выполнена из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2мм. Для удобства перемещения рециркулятора в мобильную платформу вкручиваются опоры колесные, не менее 4-х штук. Для обеспечения надежного крепления рециркулятора на стену: кронштейны в количестве не мнее 2х штук должны быть выполнены из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2мм; на задней панели рециркулятора вверху и внизу должно быть выполнено по 2 крепежных отверстия для кронштейнов. Для установки рециркулятора на горизонтальную поверхность, в нижнее основание корпуса монтируются регулировочные ножки. Для подключения к сети питания 220V, изделие должно иметь разъём типа AC-016 в количестве не менее 1шт, а также провод со штепсельной вилкой, длиной не менее 1,5м. Для включения и выключения рециркулятора на боковой панели корпуса должна быть установлена кнопка-тумблер «0/I» со световой индикацией. Для возможности программирования работы рециркулятора в определенные дни недели и времени суток, а также для его автоматической активации и отключения в режиме ИК лицевая панель должна быть оборудована реле времени диаметром 60 мм с соответствующими кнопками: - Кнопка P: Просмотр программы и настроек - Кнопка Manual: Выбор работы реле ON- включено принудительно, Auto- автоматическая работа согласно программы, OFF- принудительно отключено - Кнопка с пиктограммой часов: Вызов опции настройки текущего времени - Кнопка D+: Установка дня недели - Кнопка H+: Установка часов - Кнопка M+: Установка минут - Кнопка Reset: Сброс всех настроек Для управления устройством на расстоянии рециркулятор оснащен пультом. |
| Технические характеристики реле времени | - Напряжение 220\240 В - Ток нагрузки до 16 А - Мощность нагрузки до 3520 Вт - Точность хода часов 2 секунды в день - Количество программ включения\ выключения 17 - Собственное потребление 4.5 Вт максимум - Встроенный дисплей LCD - Минимальный интервал срабатывания программы 1 минута - Заявлена работа от встроенного аккумулятора в резервном режиме до 3 лет - Температура эксплуатации -10...+40 градусов |
| Требования к габаритным размерам | В соответствии с исполнением (настенном/напольном) геометрические размеры рециркулятора должны соответствовать (H×L×D): 835х605х280 мм – с основанием на опорах колесных 750×520×210 мм – с планкой для настенного крепления 755×520×195 мм – на ножках регулируемых |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP20. |
| Требование к потребляемой мощности | Потребляемая мощность устройства должна быть не более 180 Вт. |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Рециркулятор воздуха «Дезинфектор-400» – 1 шт.

Мобильная платформа – 1 шт.

Кронштейн – 2 шт.

Ножки регулируемые – 4 шт.

Опоры колесные – 4 шт.

Пульт управления – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---------