# Техническое задание

Арт. 10348

Наименование объекта закупки

Адаптивная система вызова пациента «МедОриентир-Стандарт»

Цель закупки

Система предназначена для вызова пациентов, ожидающих в очереди на приём к врачу. Система адаптирована на доступность информации для всех категорий людей с ограничениями по здоровью. Для незрячих людей система так же используется в качестве звукового ориентира медкабинета.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | В основе системы лежат два взаимозакомутированных устройства, визуально-акустическое табло и блок индикации программ, с возможностью воспроизводить как визуальные, так и акустические сообщения и сигналы, используя пульт ПДУ с целью информирования всех маломобильных групп населения. Для загрузки программ на информационное табло блок-индикации оборудован встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Звуковая информация предварительно записывается на карту SD, объемом не менее 4Гб. Для обеспечения качественного изображения разрешение визуально-акустического табло должно быть не менее 128х32 пикселя, табло блока индикации программ не менее 64х32. Табло являются полноцветным, что даёт возможность отображать текстовые сообщения различными цветами. Устройства должны быть изготовлены из конструкционной стали с последующей порошковой покраской и иметь класс защиты не менее IP65. Соединение визуально-акустического табло и блока индикации осуществляется по средством проводов, защищенных от внешних воздействий с помощью гофрированной трубы. Монтаж устройств осуществляется на вертикальную поверхность при помощи дюбель гвоздей. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус визуально-акустического табло и корпус блока индикации должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью соответствия изделий общей стилистики помещений устройства должны быть выполнены в белом цвете. |
| Требования к функционалу системы вызова | С целью информационного обеспечения, устройства должны обеспечивать воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации в соответствии с программой, активированной с пульта управления. Устройство должно обеспечивать возможность подключения внешней индукционной системы. Функционально система должна обеспечивать поддержку до 99 программ. |
| Требования к конструктивному исполнению визуально-акустическому табло | Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 1,5мм; светодиодных модулей разрешением 256х128 и динамика. Торцевая часть корпуса должна быть оборудована: разъемом для подключения внешней индукционной системы и вводной муфтой для гофротрубы, диаметром не менее 20мм. |
| Требования к конструктивному исполнению блока-индикации | Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 1,5мм; светодиодного модуля 256х128мм; скрытых электронных компонентов внутри корпуса и панели управления. С целью обеспечения работы устройства на лицевой панели корпуса должен быть расположен датчик приёма инфракрасного сигнала с пульта дистанционного управления (ДУ), скрытый затемнённым красным стеклом. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована: антивандальными кнопками регулировки громкости воспроизведения в количестве 2шт; клавишей включения/выключения питания; USB портом для программирования визуально-акустического табло при помощи USB накопителя; разъёмом для установки SD карты. Торцевая часть блока-индикации также должна быть оборудована вводной муфтой для гофротрубы, диаметром не менее 20мм. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. |
| Требования к светодиодному модулю | Для обеспечения качественного изображения устройства должны быть оборудованы светодиодными модулями с шагом пикселя не более 5мм, разрешением не менее 128х32 пкс для визуально-акустического табло, разрешением не менее 64х32 пкс для блока индикации. Тип светодиода должен быть SMD и яркостью свечения не менее 6000Кд. Срок службы светодиодов должен быть не менее 100000 часов. Цвет свечения светодиодов RGB. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана студийная запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи пульта дистанционного управления, дальность которого должна быть не менее 5 метров. Мощность динамика не менее 5 Вт и не более 10Вт, количество динамиков должно быть не менее 1 шт. Уровень чувствительности 90+/-3Дб. Диапазон частот не менее 140Гц и не более 12500 Гц. |
| Требование к габаритным размерам визуально-акустического табло | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры устройства должны быть не более 210мм по высоте, не более 680мм по ширине и не более 45мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требование к габаритным размерам блока-индикации | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры устройства должны быть не более 245мм по высоте, не более 328мм по ширине и не более 80мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требования к потребляемой мощности системы вызова помощи | Потребляемая мощность должна быть не более 120 Вт/ч (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требование к монтажу визуально-акустического табло | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Требования к монтажу блока-индикации | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Визуально-акустическое табло - 1шт.

Блок индикации программ – 1 шт.

Комплект креплений -1 шт.

Пульт ПДУ – 1 шт.

SD карта – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия