Техническое задание

Арт. 10167-1

Наименование объекта закупки

Увеличитель портативный цифровой ПЦУ-12(3,5)

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Увеличитель представляет собой портативное устройство со встроенным дисплеем, предназначенное для людей с ослабленным зрением. Теперь нет необходимости иметь под рукой телевизионный дисплей и розетку электропитания, компактный, легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке аппарат поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Его также можно подключить к телевизору для более комфортного чтения. Увеличитель имеет экран 3,5 дюйма. Устройство воспроизводит картинку с пошаговым увеличением от 2-кратного до 32-кратного размера и в 3 разных цветовых режимах. Встроенные светодиоды подсветят нужный фрагмент для восприятия слабовидящим человеком. Благодаря функции "стоп-кадр" можно рассмотреть труднодоступную информацию (устройство сфотографирует и зафиксирует нужный фрагмент). При использовании micro-SD флэш-карты возможно сохранить изображения (в комплект не входит). Автоматическая функция отключения питания по истечении определенного времени, позволит существенно экономить заряд батареи и продлить работу устройства от одной зарядки. Очень простая и легкая в использовании модель за счет только необходимого функционала позволяет существенно сэкономить бюджет. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально изделие должно обеспечивать: - возможность передачи изображения на LCD дисплей; - возможность увеличения изображения в диапазоне от 2х до 32х крат; - возможность фиксации изображения; - возможность сохранения и просмотра изображений посредством micro-SD флэш-карты; - передача изображения в не менее, чем в трех режимах; - подсвечивание просматриваемого изображения; - возможность передачи информации на телевизор; - возможность использования устройства без удержания руками за корпус; - непрерывная работа устройства от аккумуляторной батареи без подзарядки не менее 3х часов; - автоматическая функция отключения питания через 15 минут бездействия; - зарядка аккумуляторной батареи от сети 220V через адаптер. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения небольшого веса изделия, оно должно быть выполнено промышленным способом из ABS пластика. В целях обеспечения воспроизведения визуальной информации, устройство должно быть оборудовано полноцветным LCD дисплеем, диагональю не менее 3,5 дюймов. В целях защиты от механических повреждений, LCD дисплей должен быть защищён пластиковым стеклом, толщиной не менее 0,5мм. Для обеспечения возможности передачи изображения на дисплей, на задней части корпуса должны быть расположена камера, позволяющие увеличивать изображение от 2х до 24х крат. Для обеспечения подсвечивания затемненных участков изображения, в нижней части, устройство должно иметь не менее двух LED ламп, размером не менее ВхШ: 9х21мм. Для обеспечения возможности управления увеличителем, лицевая часть устройства должна быть оборудована не менее 6 ти кнопок. Кнопки должны быть выполнены промышленным способом из пластика. Для обеспечения оптимальной площади нажатия для человеческого пальца, габаритные размеры кнопок должны быть не менее ВхШ: 10х5мм. - камера;. - стоп-кадр;. - воспроизведение;. - увеличение;. - смена цветового режима;. - уменьшение.. В целях обеспечения возможности включения и отключения питания, устройство в нижней части должно иметь переключатель. Для информационного обеспечения пользователя о назначении переключателя, на корпусе устройства должны быть нанесены надписи «power», «on» и «off». Также в нижней части устройства должен быть слот под micro-SD флэш-карту, для обеспечения возможности сохранения и дальнейшего просмотра изображений. Для обеспечения возможности подключения к телевизору в боковой части устройства должен быть выполнен AV разъем. Для обеспечения беспроводной работы устройства, оно должно быть оборудовано аккумуляторной батареей. Для обеспечения возможности подзарядки от провода питания, в боковой части устройства должен быть выполнен разъём DC5V. В целях обеспечения соединения устройства через провод с сетью 220V, соединение должно происходить через адаптер питания. Для обеспечения возможности фиксации устройства в статичном состоянии над читаемым текстом, в комплекте с устройством должна быть складная подставка, выполненная промышленным способом из пластика. Подставка должна быть складной и иметь по центру отверстие для возможности чтения текста, находящегося под ней. |
| Технические характеристики | Дисплей: 3,5-дюймовый ЖК-дисплей TFT Переменное увеличение: от 2x до 32x Три цветовых режима: полноцветный, черный текст на белом фоне и белый текст на черном фоне; Батарея: перезаряжаемая литиевая батарея Срок службы батареи: до 3 часов Поддержка фото (дополнительная карта памяти) Режимы TV-OUT: PAL / NTSC Показать мощность батареи: Да Зарядное устройство: интерфейс Mini-USB Мощность: источник питания по умолчанию, DC5V / 1A Вес: 150 г (включая аккумулятор) |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать: ВхШхГ: 74х110х15мм. |
| Требования к проводу питания | Провод питания должен быть изолирован ПВХ материалом, иметь на одном конце штекер USB, на втором конце – штекер DC5V. Длина провода не менее 1,45 м. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

ПЦУ-3 – 1шт.

USB провод – 1 шт.

Видеокабель – 1шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Складная подставка – 1шт.

Шнурок держатель – 1шт.

Переносной чехол – 1шт

Ткань для обработки экрана – 1шт

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---